## ESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FOCO CIRÚRGICO
|  |  | CÓDIGO: F.73 VERSÃO: 02 ELABORAÇÃO: 20/12/2023 |  | VERSÃO: 00 ELABORAÇÃO: 16/10/2023
Considerando que os processos administrativos devem prezar pela celeridade, bem como o fato de que detalhar as especificações técnicas possibilita uma análise mais acurada das características do objeto da licitação e que as evidências de atendimento ao Termo de Referência expostas de forma clara e objetiva viabiliza a declaração assertiva quanto à Qualificação Técnica, o preenchimento desta planilha é indispensável para validação da proposta ofertada, conforme as seguintes orientações: Orientações de Preenchimento da Parte 2 da planilha: A licitante deverá marcar com um "x" nos campos em que o objeto fornecido à licitação atende às características. Caso o produto tenha características superiores ao solicitado, a licitante deverá marcar a opção com um "x" e deverá descrever quais características superiores possui na coluna "D" na linha correspondente à célula da coluna "C". Todas as opções marcadas como "Atende" devem ter evidência comprovada, especificando-se a página e parágrafo descritos no Manual do Equipamento na coluna "E", superior ou não. Não serão aceitas propostas que não atenderem às especificações mínimas solicitadas descritas abaixo. As descrições contidas nesta planilha são mínimas para a apresentação e validação da proposta. Dessa forma, poderão ser aceitas especificações superiores, desde que devidamente justificadas. Orientações de Preenchimento da Parte 3 da planilha: As características operacionais não exigem evidência no Manual, mas comprovação expressa pela licitante (declaração) em papel timbrado.
Parte 1 - Descrição do Equipamento
1 | ESPECIFICAR MARCA E MODELO DO FOCO CIRÚRGICO DE TETO:
Item (A) | Especificações Solicitadas (B) | Atende ( C ) | Comprovação de atendimento da característica no Manual do Fabricante (texto) (D) | Evidência através de Página e Parágrafo do Manual do Equipamento (E)
Parte 2 - Características Técnicas - Comprovadas por Manual
2 | FOCO CIRÚRGICO DE TETO
3 | DUAS CÚPULAS
4 | DISTRIBUIÇÃO AO CAMPO POR MEIO DE FONTE LUMINOSA DE LED COM MATERIAL DE GRAU ÓPTICO RESISTENTE
5 | ISENTO DE ESPELHOS OU REFLETORES
6 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO AMBIENTE NA CÚPULA PARA CIRURGIAS MINIMAMENTE INVASIVAS
7 | SISTEMA DE LIGA/DESLIGA
8 | AJUSTE DE ILUMINAÇÃO DE NO MÍNIMO 50.000 a 160.000 LUX
9 | TEMPO DE VIDA DOS LED'S DE NO MÍNIMO 50.000 HORAS
10 | LEDS BRANCOS
11 | DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE COM FLUXO LAMINAR
12 | DEVE POSSUIR SISTEMAS DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO EM CADA CÚPULA E OUTRO LOCALIZADO NA PAREDE, DISPOSTO NO PRÓPRIO BRAÇO DA CÚPULA COM A UTILIZAÇÃO DE TECLADO TIPO MEMBRANA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO OU TECNOLOGIA SUPERIOR
13 | MOVIMENTAÇÃO DOS BRAÇOS DEVE PERMITIR MOVIMENTOS SUAVES E COM POUCO ESFORÇO
14 | O EIXO CENTRAL QUE ESTIVER CONECTADO A ANCORAGEM DEVERÁ POSSUIR MOVIMENTO INFINITO (360°)
15 | CADA CONJUNTO DE BRAÇOS QUE ESTÁ DIRETAMENTE LIGADO A UMA CÚPULA DEVER SER COMPOSTO POR: UM BRAÇO PRINCIPAL, UM BRAÇO ARTICULADO COM MOLAS E UM ARCO
16 | ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (RA) DE NO MÍNIMO 95
17 | ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES VERMELHAS (R9) DE NO MÍNIMO 90
18 | CÚPULAS: LUZ AMBIENTE/ENDO MODE
19 | CÚPULAS: MANOPLA ESTERILIZÁVEL
20 | CÚPULAS: INDICADOR DE BATERIA (SE HOUVER)
21 | CÚPULAS: DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 500 MM E NÃO SUPERIOR A 800 MM
22 | CÚPULAS: ILUMINAÇÃO DE 160.000 LUX A 1M DE DISTÂNCIA
23 | CÚPULAS: IRRADIÂNCIA MÁXIMA 620 WM²
24 | CÚPULAS: DIÂMETRO DE CAMPO FOCAL DE 200MM OU MAIOR
25 | CÚPULAS: PROFUNDIDADE MÍNIMA DE ILUMINAÇÃO DE 105 CM
26 | CÚPULAS: QUALQUER RANGER DENTRO DA FAIXA DE TEMPERATURA DE COR ENTRE 3.000 K E 6.500 K
27 | CÚPULAS: QUANTIDADE DE LEDS: MÍNIMO DE 50 LEDS POR CÚPULA
28 | POSSUIR MINIMAMENTE IP42
29 | ALIMENTAÇÃO: BIVOLT
30 | FREQUÊNCIA: 50 - 60 HZ
31 | EXIGÊNCIAS NORMATIVAS: CERTIFICADO VIGENTE NO INMETRO
32 | FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS: 04 PARES (CONJUNTO) DE MANOPLAS ESTERILIZÁVEIS
33 | CERTIFICADO DE REGISTRO VIGENTE DA ANVISA
Parte 3 - Características Operacionais - Comprovadas através de declaração e/ou Manual, entregue junto com a proposta
34 | GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA, POSSUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO MANUAL, INCLUINDO SUAS PEÇAS
35 | FRETE CIF (frete incluso)
36 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO *Devido a necessidade de solucionar problemas de forma imediata, evitando o fechamento da sala cirúrgica e desassistência aos pacientes do hospital
37 | INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, SEM ÔNUS À CONTRATANTE
38 | TREINAMENTO EM DIVERSOS TURNOS, SEM ÔNUS À CONTRATANTE, COM REAPLICAÇÃO APÓS 6 (SEIS) MESES E 12 (DOZE) MESES
39 | DECLARAÇÃO DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO
40 | DECLARAÇÃO CONTENDO O VALOR DO CUSTO DE VIDA ANUAL DO EQUIPAMENTO, APRESENTANDO OS VALORES INDIVIDUAIS DAS PEÇAS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, E SUA PERIODICIDADE DE APLICAÇÃO
41 | COMPROVANTE DE QUE A EMPRESA POSSUI AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA COMERCIALIZAR O EQUIPAMENTO OFERTADO (EXCETO FABRICANTES)
42 | ENTREGA DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA (QUANDO APLICÁVEL)
43 | ENTREGA DE LAUDO DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO (QUE COMPROVE TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO)
44 | DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA POSSUI LOGÍSTICA REVERSA, SEM ÔNUS À CONTRATANTE
Parte 4 - Características Adicionais
45 | DESCREVER DEMAIS CARACTERÍSTICAS DIFERENCIAIS, QUANDO APLICÁVEL:
46 | DESCREVER DEMAIS ACESSÓRIOS INCLUSOS NO FORNECIMENTO, QUANDO APLICÁVEL:
47 | DESCREVER ACESSÓRIOS OPCIONAIS NÃO INCLUSOS NA PROPOSTA, COM SEUS RESPECTIVOS VALORES, QUANDO APLICÁVEL:
*As características relativas às partes 2 e 3 da planilha são essenciais e o não atendimento injustificado poderá gerar desclassificação.
Elaborada pela GINFRAM