## Empregados iNOVA
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FOCO CIRÚRGICO
Considerando que os processos administrativos devem prezar pela celeridade, bem como o fato de que detalhar as especificações técnicas possibilita uma análise mais acurada das características do objeto da licitação e que as evidências de atendimento ao Termo de Referência expostas de forma clara e objetiva viabiliza a declaração assertiva quanto à Qualificação Técnica, o preenchimento desta planilha é indispensável para validação da proposta ofertada, conforme as seguintes orientações: Orientações de Preenchimento da Parte 1 da planilha: A licitante deverá marcar com um "x" nos campos em que o objeto fornecido à licitação atende às características. Caso o produto tenha características superiores ao solicitado, a licitante deverá marcar a opção com um "x" e deverá descrever quais características superiores possui na coluna "D" na linha correspondente à célula da coluna "C". Todas as opções marcadas como "Atende" devem ter evidência comprovada, especificando-se a página e parágrafo descritos no Manual do Equipamento na coluna "E", superior ou não. Não serão aceitas propostas que não atenderem às especificações solicitadas descritas abaixo. Orientações de Preenchimento da Parte 2 da planilha: As características operacionais não exigem evidência no Manual, mas comprovação expressa pela licitante (declaração) em papel timbrado.
Item (A) | Especificações Solicitadas (B) | Atende ( C ) | Comprovação de atendimento da característica no Manual do Fabricante (texto) (D) | Evidência através de Página e Parágrafo do Manual do Equipamento (E)
Parte 1 - Características Técnicas - Comprovadas por Manual
1 | FOCO CIRÚRGICO DE TETO
2 | DUAS CÚPULAS
3 | DISTRIBUIÇÃO AO CAMPO POR MEIO DE FONTE LUMINOSA DE LED COM MATERIAL DE GRAU ÓPTICO RESISTENTE
4 | ISENTO DE ESPELHOS OU REFLETORES
5 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO AMBIENTE NA CÚPULA PARA CIRURGIAS MINIMAMENTE INVASIVAS
6 | SISTEMA DE LIGA/DESLIGA
7 | AJUSTE DE ILUMINAÇÃO DE NO MÍNIMO 50.000 a 160.000 LUX
8 | TEMPO DE VIDA DOS LED'S DE NO MÍNIMO 50.000 HORAS
9 | LEDS BRANCOS
10 | DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE COM FLUXO LAMINAR
11 | DEVE POSSUIR SISTEMAS DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO EM CADA CÚPULA E OUTRO LOCALIZADO NA PAREDE, DISPOSTO NO PRÓPRIO BRAÇO DA CÚPULA COM A UTILIZAÇÃO DE TECLADO TIPO MEMBRANA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO OU TECNOLOGIA SUPERIOR
12 | MOVIMENTAÇÃO DOS BRAÇOS DEVE PERMITIR MOVIMENTOS SUAVES E COM POUCO ESFORÇO
13 | O EIXO CENTRAL QUE ESTIVER CONECTADO A ANCORAGEM DEVERÁ POSSUIR MOVIMENTO INFINITO (360°)
14 | CADA CONJUNTO DE BRAÇOS QUE ESTÁ DIRETAMENTE LIGADO A UMA CÚPULA DEVER SER COMPOSTO POR: UM BRAÇO PRINCIPAL, UM BRAÇO ARTICULADO COM MOLAS E UM ARCO
15 | ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (RA) DE NO MÍNIMO 95
16 | ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES VERMELHAS (R9) DE NO MÍNIMO 95
17 | CÚPULAS: LUZ AMBIENTE/ENDO MODE
18 | CÚPULAS: MANOPLA ESTERILIZÁVEL
19 | CÚPULAS: INDICADOR DE BATERIA (SE HOUVER)
20 | CÚPULAS: DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 500 MM E NÃO SUPERIOR A 700 MM
21 | CÚPULAS: ILUMINAÇÃO DE 160 LUX A 1M DE DISTÂNCIA
22 | CÚPULAS: IRRADIÂNCIA MÁXIMA 620 VM2
23 | CÚPULAS: DIÂMETRO DE CAMPO FOCAL DE 200MM OU MAIOR
24 | CÚPULAS: PROFUNDIDADE MÍNIMA DE ILUMINAÇÃO DE 120 CM
25 | CÚPULAS: TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.300 K E 4.800 K
26 | CÚPULAS: QUANTIDADE DE LEDS: MÁXIMO DE 50 LEDS POR CÚPULA
27 | ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO
28 | FREQUÊNCIA: 50 - 60 HZ
29 | EXIGÊNCIAS NORMATIVAS: CERTIFICADO VIGENTE NO INMETRO
30 | ACESSÓRIOS: CONJUNTO DE MANOPLAS ESTERILIZÁVEIS
31 | CERTIFICADO DE REGISTRO VIGENTE DA ANVISA
Parte 2 - Características Operacionais - Comprovadas através de declaração e/ou Manual, entregue junto com a proposta
32 | GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO MANUAL, INCLUINDO SUAS PEÇAS
33 | FRETE CIF (frete incluso)
34 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
35 | INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, SEM ÔNUS À CONTRATADA
36 | TREINAMENTO EM DIVERSOS TURNOS, SEM ÔNUS À CONTRATADA, COM REAPLICAÇÃO APÓS 6 MESES
37 | DECLARAÇÃO DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO
38 | DECLARAÇÃO CONTENDO O VALOR DO CUSTO DE VIDA ANUAL DO EQUIPAMENTO, APRESENTANDO OS VALORES INDIVIDUAIS DAS PEÇAS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, E SUA PERIODICIDADE DE APLICAÇÃO
39 | COMPROVANTE DE QUE A EMPRESA POSSUI AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA COMERCIALIZAR O EQUIPAMENTO OFERTADO (EXCETO FABRICANTES)
40 | ENTREGA DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA (QUANDO APLICÁVEL)
41 | ENTREGA DE LAUDO DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
Parte 3 - Características Adicionais
42 | DESCREVER DEMAIS CARACTERÍSTICAS DIFERENCIAIS, QUANDO APLICÁVEL:
43 | DESCREVER DEMAIS ACESSÓRIOS INCLUSOS NO FORNECIMENTO, QUANDO APLICÁVEL:
44 | DESCREVER ACESSÓRIOS OPCIONAIS NÃO INCLUSOS NA PROPOSTA, COM SEUS RESPECTIVOS VALORES, QUANDO APLICÁVEL:
*As características relativas às partes 1 e 2 da planilha são essenciais e o não atendimento injustificado poderá gerar desclassificação.
Elaborada pela GINFRAM
F.073